## 说明
BONE 恒流刺激电路 —— VBUS 端口等效负载与骨负载对应关系
测试条件
电路：ltspice/full_bus.asc 的同一网表（8V LDO ST715_APPROX + 3.3V LDO MCP1703A33_APPROX + OPAx333 + 2N7002 + BONE 负载）
VBUS = 8 V 固定；恒流沉设定 100 µA（实测送到骨负载的是 99.782 µA，原因见下）
骨负载 R_BONE 为纯电阻测试件，从 500 Ω 扫到 1 MΩ
仿真方式：LTspice 26 批处理，.tran 30m startup，取 27~30 ms 稳态平均（.meas tran AVG）
模型可信度：OPAx333 与 2N7002 为原厂模型；两颗 LDO 与 TVS 为自制近似模型（直流电流收支可信，dropout 精确位置与稳定性不可信）
主要结论
1. 恒流档（R_BONE ≤ 77 kΩ）：I_bone 恒为 99.782 µA，VBUS 侧 I_bus 恒为 164.801 µA → 等效负载 Req = 8 V/I_bus = 48.544 kΩ，与骨阻无关（一位数字都不变）。
2. 拐点在 77~78 kΩ 之间：77 kΩ 仍守住 99.782 µA，78 kΩ 掉到 98.738 µA。理论值 (7.9991-0.345)/99.782µA = 76.7 kΩ。
3. 越限后（R_BONE > 77 kΩ）：环路失效（V(OUTA) 从 2.48 V 钉到 3.271 V），电流由 I = 8 V/(R_BONE+3 kΩ) 决定，与骨阻成反比。
4. 越限后 VBUS 侧等效负载变轻而非变重：I_bus 从 164.8 µA 降到 73.1 µA（1 MΩ 时），Req 升到 109.4 kΩ，渐近上限约 123 kΩ（受 65.1 µA 固定偏置限制）。
5. 骨上功耗最大值出现在临界点 77 kΩ：766.6 µW；越限后随骨阻增大而下降。FET 功耗则从近短路时 763 µW 一路降到 0。
6. 恒流档实际电流是 99.782 µA 而非 100.000 µA（-0.22%）：R9 = 10 MΩ 从栅极节点灌了 218 nA 进采样节点。要正好 100.00 µA 可把 R10 改为 2.994 kΩ（随 Vth/温度漂，非全温补偿）。
7. 本工作簿数据仅对应 VBUS = 8 V。母线低于 8.4 V 时 8V 轨进 dropout，规律不变但拐点随 BONE_P 前移（3.3 V 母线时约 30.5 kΩ）。
数据来源与列说明
数据来源：self/simulink/ 下的实测 CSV（bone_8v_100uA_curve.csv、bone_load_sweep.csv、bus_load_iv_curve.csv），由 LTspice 批处理直接输出。
本表单位采用工程单位（µA / kΩ / µW / V）；如需 SI 单位请用上述 CSV 原件。
状态位 regulating = V(I_SENSE) 与 V(I_SET) 相等（恒流正常）；out_of_compliance = 环路饱和、电流由电阻分压决定。
P_FET = I_bone × (V(BONE_N) - V(I_SENSE))，即 MOSFET 上的耗散功率；P_bone = I_bone² × R_BONE。
解析模型（已在 Python 中逐点核对，全曲线最大偏差 0.016%）：I_bone = min( V_3V3/(11·R10) - 218nA , V_BONE_P/(R_BONE+R10) )。

## BONE扫描_8V_100uA
R_BONE (kΩ) | 状态 | I_bone (µA) | V_bone (V) | V(BONE_N) (V) | V(OUTA) (V) | V(I_SENSE) (V) | V(I_SET) (V) | I_bus (µA) | Req_VBUS (kΩ) | P_bone (µW) | P_FET (µW)
0.5 | 恒流 | 99.7818 | 0.049891 | 7.9492 | 2.4798 | 0.3 | 0.3 | 164.8008 | 48.5435 | 4.9782 | 763.2473
1 | 恒流 | 99.7818 | 0.099782 | 7.8993 | 2.4798 | 0.3 | 0.3 | 164.8007 | 48.5435 | 9.9564 | 758.2691
2 | 恒流 | 99.7818 | 0.19956 | 7.7995 | 2.4798 | 0.3 | 0.3 | 164.8007 | 48.5435 | 19.9128 | 748.3127
5 | 恒流 | 99.7818 | 0.49891 | 7.5001 | 2.4798 | 0.3 | 0.3 | 164.8002 | 48.5436 | 49.7821 | 718.4437
10 | 恒流 | 99.7818 | 0.99782 | 7.0012 | 2.4798 | 0.3 | 0.3 | 164.8007 | 48.5435 | 99.5641 | 668.6614
22 | 恒流 | 99.7818 | 2.1952 | 5.8039 | 2.4798 | 0.3 | 0.3 | 164.8008 | 48.5435 | 219.0409 | 549.1845
39 | 恒流 | 99.7818 | 3.8915 | 4.1076 | 2.4798 | 0.3 | 0.3 | 164.8008 | 48.5435 | 388.2999 | 379.9256
50 | 恒流 | 99.7818 | 4.9891 | 3.01 | 2.4798 | 0.3 | 0.3 | 164.8008 | 48.5435 | 497.8203 | 270.4051
62 | 恒流 | 99.7818 | 6.1865 | 1.8126 | 2.4798 | 0.3 | 0.3 | 164.8008 | 48.5434 | 617.2974 | 150.9282
68 | 恒流 | 99.7817 | 6.7852 | 1.2139 | 2.4798 | 0.3 | 0.3 | 164.8008 | 48.5435 | 677.0343 | 91.1904
72 | 恒流 | 99.7816 | 7.1843 | 0.81477 | 2.4798 | 0.3 | 0.3 | 164.8008 | 48.5435 | 716.8592 | 51.3652
75 | 恒流 | 99.7816 | 7.4836 | 0.51543 | 2.4798 | 0.3 | 0.3 | 164.8008 | 48.5435 | 746.7279 | 21.4962
76 | 恒流 | 99.7816 | 7.5834 | 0.41565 | 2.4798 | 0.3 | 0.3 | 164.8008 | 48.5435 | 756.6841 | 11.5399
77 | 恒流 | 99.7816 | 7.6832 | 0.31587 | 2.48 | 0.3 | 0.3 | 164.8008 | 48.5435 | 766.6399 | 1.5838
78 | 越限 | 98.7384 | 7.7016 | 0.29746 | 3.2709 | 0.29711 | 0.3 | 163.837 | 48.829 | 760.4432 | 0.035177
80 | 越限 | 96.3594 | 7.7088 | 0.29032 | 3.2709 | 0.28997 | 0.3 | 161.4587 | 49.5483 | 742.8112 | 0.03329
82 | 越限 | 94.0924 | 7.7156 | 0.28351 | 3.271 | 0.28317 | 0.3 | 159.1933 | 50.2534 | 725.9772 | 0.031552
90 | 越限 | 85.9992 | 7.7399 | 0.2592 | 3.271 | 0.2589 | 0.3 | 151.1018 | 52.9445 | 665.6283 | 0.025813
100 | 越限 | 77.6505 | 7.7651 | 0.23413 | 3.2711 | 0.23386 | 0.3 | 142.7556 | 56.0398 | 602.9607 | 0.020612
150 | 越限 | 52.276 | 7.8414 | 0.15793 | 3.2712 | 0.15776 | 0.3 | 117.389 | 68.1495 | 409.9172 | 0.0088105
220 | 越限 | 35.8671 | 7.8908 | 0.10866 | 3.2712 | 0.10855 | 0.3 | 100.9851 | 79.2196 | 283.0191 | 0.0040061
470 | 越限 | 16.9102 | 7.9478 | 0.051747 | 3.2712 | 0.051697 | 0.3 | 82.0337 | 97.5209 | 134.3987 | 0.0008578
1000 | 越限 | 7.9747 | 7.9747 | 0.024922 | 3.2712 | 0.024898 | 0.3 | 73.1013 | 109.4372 | 63.5954 | 0.00018761

## 多母线两端电流
V_BUS (V) | R_BONE (kΩ) | 状态 | I_bone (µA) | V_bone (V) | V(BONE_P) (V) | I_bus (µA) | I_bus - I_bone (µA) | Req_VBUS (kΩ)
3.3 | 10 | 恒流 | 99.7514 | 0.99751 | 3.2991 | 157.7097 | 57.9584 | 20.9245
3.3 | 20 | 恒流 | 99.7513 | 1.995 | 3.2991 | 157.7097 | 57.9585 | 20.9245
3.3 | 28 | 恒流 | 99.7512 | 2.793 | 3.2991 | 157.7097 | 57.9585 | 20.9245
3.3 | 30 | 恒流 | 99.7498 | 2.9925 | 3.2991 | 157.7097 | 57.9599 | 20.9245
3.3 | 32 | 越限 | 94.2256 | 3.0152 | 3.2991 | 152.2651 | 58.0396 | 21.6727
3.3 | 40 | 越限 | 76.699 | 3.068 | 3.2992 | 134.7449 | 58.0459 | 24.4907
8 | 10 | 恒流 | 99.7818 | 0.99782 | 7.9991 | 164.8007 | 65.019 | 48.5435
8 | 30 | 恒流 | 99.7818 | 2.9935 | 7.9991 | 164.8007 | 65.019 | 48.5435
8 | 50 | 恒流 | 99.7818 | 4.9891 | 7.9991 | 164.8008 | 65.019 | 48.5435
8 | 70 | 恒流 | 99.7817 | 6.9847 | 7.9991 | 164.8008 | 65.0191 | 48.5435
8 | 76 | 恒流 | 99.7816 | 7.5834 | 7.9991 | 164.8008 | 65.0191 | 48.5435
8 | 80 | 越限 | 96.3594 | 7.7088 | 7.9991 | 161.4587 | 65.0993 | 49.5483
8 | 90 | 越限 | 85.9992 | 7.7399 | 7.9991 | 151.1018 | 65.1025 | 52.9445
8 | 120 | 越限 | 65.0254 | 7.803 | 7.9993 | 130.1344 | 65.109 | 61.4749
12 | 10 | 恒流 | 99.7819 | 0.99782 | 8.0016 | 164.8145 | 65.0326 | 72.8091
12 | 90 | 越限 | 86.0258 | 7.7423 | 8.0016 | 151.1354 | 65.1096 | 79.399

## VBUS负载曲线_10k
V_BUS (V) | I_bus (µA) | I_bone (µA) | V(BONE_P) (V) | V(3V3) (V) | 模型值 I_bus (µA) | 模型误差 (%)
0 | 16.9992 | 1.7125e-06 | -0.0001 | -0.000136 | 152.7981 | 798.8548
0.02 | 17.2574 | -0.00026294 | 0.019899 | 0.019863 | 152.8281 | 785.5797
0.04 | 17.5156 | -0.00042503 | 0.039897 | 0.039861 | 152.8581 | 772.6975
0.06 | 17.7737 | -0.00052432 | 0.059896 | 0.059859 | 152.8881 | 760.1925
0.08 | 18.0323 | -0.00058513 | 0.079895 | 0.079857 | 152.9181 | 748.0238
0.1 | 18.2913 | -0.00062239 | 0.099893 | 0.099856 | 152.9481 | 736.1775
0.12 | 18.5504 | -0.00064523 | 0.11989 | 0.11985 | 152.9781 | 724.6627
0.14 | 18.8094 | -0.00065923 | 0.13989 | 0.13985 | 153.0081 | 713.4654
0.16 | 19.0684 | -0.00066783 | 0.15989 | 0.15985 | 153.0381 | 702.5726
0.18 | 19.3275 | -0.00067312 | 0.17989 | 0.17985 | 153.0682 | 691.9719
0.2 | 19.5865 | -0.00067639 | 0.19989 | 0.19985 | 153.0982 | 681.6516
0.22 | 19.8455 | -0.00067841 | 0.21988 | 0.21985 | 153.1282 | 671.6008
0.24 | 20.1045 | -0.00067977 | 0.23988 | 0.23984 | 153.1582 | 661.809
0.26 | 20.3636 | -0.00068053 | 0.25988 | 0.25984 | 153.1882 | 652.2664
0.28 | 20.6226 | -0.00068101 | 0.27988 | 0.27984 | 153.2182 | 642.9634
0.3 | 20.8816 | -0.00068133 | 0.29988 | 0.29984 | 153.2482 | 633.8913
0.32 | 21.1406 | -0.00068154 | 0.31988 | 0.31984 | 153.2782 | 625.0414
0.34 | 21.3996 | -0.0006817 | 0.33988 | 0.33983 | 153.3082 | 616.4058
0.36 | 21.6587 | -0.00068183 | 0.35988 | 0.35983 | 153.3382 | 607.9767
0.38 | 21.9177 | -0.00068193 | 0.37988 | 0.37983 | 153.3682 | 599.7469
0.4 | 22.1767 | -0.00068201 | 0.39987 | 0.39983 | 153.3982 | 591.7093
0.42 | 22.4357 | -0.00068208 | 0.41987 | 0.41983 | 153.4282 | 583.8573
0.44 | 22.6947 | -0.00068215 | 0.43987 | 0.43983 | 153.4582 | 576.1846
0.46 | 22.9537 | -0.00068222 | 0.45987 | 0.45982 | 153.4882 | 568.685
0.48 | 23.2128 | -0.00068228 | 0.47987 | 0.47982 | 153.5182 | 561.3527
0.5 | 23.4718 | -0.00068234 | 0.49987 | 0.49982 | 153.5483 | 554.1823
0.52 | 23.7308 | -0.0006824 | 0.51987 | 0.51982 | 153.5783 | 547.1685
0.54 | 23.9898 | -0.00068246 | 0.53986 | 0.53982 | 153.6083 | 540.306
0.56 | 24.2488 | -0.00068252 | 0.55986 | 0.55982 | 153.6383 | 533.5902
0.58 | 24.5079 | -0.00068258 | 0.57986 | 0.57981 | 153.6683 | 527.0164
0.6 | 24.7669 | -0.00068265 | 0.59986 | 0.59981 | 153.6983 | 520.58
0.62 | 25.0259 | -0.00068271 | 0.61986 | 0.61981 | 153.7283 | 514.2769
0.64 | 25.2849 | -0.00068277 | 0.63986 | 0.63981 | 153.7583 | 508.1029
0.66 | 25.5439 | -0.00068283 | 0.65986 | 0.65981 | 153.7883 | 502.0541
0.68 | 25.803 | -0.00068289 | 0.67985 | 0.67981 | 153.8183 | 496.1268
0.7 | 26.062 | -0.00068295 | 0.69985 | 0.6998 | 153.8483 | 490.3173
0.72 | 26.321 | -0.00068301 | 0.71985 | 0.7198 | 153.8783 | 484.6221
0.74 | 26.58 | -0.00068307 | 0.73985 | 0.7398 | 153.9083 | 479.0379
0.76 | 26.839 | -0.00068313 | 0.75985 | 0.7598 | 153.9383 | 473.5615
0.78 | 27.098 | -0.00068319 | 0.77985 | 0.7798 | 153.9683 | 468.1898
0.8 | 27.3571 | -0.00068325 | 0.79985 | 0.7998 | 153.9983 | 462.9198
0.82 | 27.6161 | -0.00068331 | 0.81985 | 0.81979 | 154.0284 | 457.7487
0.84 | 27.8751 | -0.00068337 | 0.83984 | 0.83979 | 154.0584 | 452.6737
0.86 | 28.1341 | -0.00068343 | 0.85984 | 0.85979 | 154.0884 | 447.6921
0.88 | 28.3931 | -0.00068349 | 0.87984 | 0.87979 | 154.1184 | 442.8014
0.9 | 28.6522 | -0.00068355 | 0.89984 | 0.89979 | 154.1484 | 437.9992
0.92 | 28.9112 | -0.00068361 | 0.91984 | 0.91978 | 154.1784 | 433.283
0.94 | 29.1702 | -0.00068367 | 0.93984 | 0.93978 | 154.2084 | 428.6505
0.96 | 29.4292 | -0.00068373 | 0.95984 | 0.95978 | 154.2384 | 424.0996
0.98 | 29.6882 | -0.00068379 | 0.97983 | 0.97978 | 154.2684 | 419.6281
1 | 29.9473 | -0.00068385 | 0.99983 | 0.99978 | 154.2984 | 415.2339
1.02 | 30.2063 | -0.00068391 | 1.0198 | 1.0198 | 154.3284 | 410.9151
1.04 | 30.4653 | -0.00068397 | 1.0398 | 1.0398 | 154.3584 | 406.6698
1.06 | 30.7243 | -0.00068403 | 1.0598 | 1.0598 | 154.3884 | 402.496
1.08 | 30.9833 | -0.00068409 | 1.0798 | 1.0798 | 154.4184 | 398.3921
1.1 | 31.2423 | -0.00068415 | 1.0998 | 1.0998 | 154.4484 | 394.3561
1.12 | 31.5014 | -0.00068421 | 1.1198 | 1.1198 | 154.4784 | 390.3866
1.14 | 31.7604 | -0.00068427 | 1.1398 | 1.1398 | 154.5085 | 386.4817
1.16 | 32.0194 | -0.00068433 | 1.1598 | 1.1598 | 154.5385 | 382.6401
1.18 | 32.2784 | -0.00068439 | 1.1798 | 1.1798 | 154.5685 | 378.8601
1.2 | 32.5374 | -0.00068445 | 1.1998 | 1.1998 | 154.5985 | 375.1403
1.22 | 32.7965 | -0.00068451 | 1.2198 | 1.2198 | 154.6285 | 371.4793
1.24 | 33.0555 | -0.00068457 | 1.2398 | 1.2398 | 154.6585 | 367.8756
1.26 | 33.3145 | -0.00068463 | 1.2598 | 1.2598 | 154.6885 | 364.328
1.28 | 33.5735 | -0.00068469 | 1.2798 | 1.2798 | 154.7185 | 360.8351
1.3 | 33.8325 | -0.00068475 | 1.2998 | 1.2998 | 154.7485 | 357.3957
1.32 | 34.0915 | -0.0006848 | 1.3198 | 1.3197 | 154.7785 | 354.0085
1.34 | 34.3506 | -0.00068487 | 1.3398 | 1.3397 | 154.8085 | 350.6725
1.36 | 34.6096 | -0.00068493 | 1.3598 | 1.3597 | 154.8385 | 347.3863
1.38 | 34.8686 | -0.00068499 | 1.3798 | 1.3797 | 154.8685 | 344.149
1.4 | 35.1276 | -0.00068505 | 1.3998 | 1.3997 | 154.8985 | 340.9594
1.42 | 35.3866 | -0.00068511 | 1.4198 | 1.4197 | 154.9285 | 337.8166
1.44 | 35.6457 | -0.00068517 | 1.4398 | 1.4397 | 154.9585 | 334.7194
1.46 | 35.9047 | -0.00068523 | 1.4598 | 1.4597 | 154.9886 | 331.6668
1.48 | 36.1637 | -0.00068529 | 1.4798 | 1.4797 | 155.0186 | 328.658
1.5 | 36.4227 | -0.00068535 | 1.4998 | 1.4997 | 155.0486 | 325.692
1.52 | 36.6817 | -0.00068541 | 1.5198 | 1.5197 | 155.0786 | 322.7679
1.54 | 36.9407 | -0.00068547 | 1.5398 | 1.5397 | 155.1086 | 319.8848
1.56 | 37.1998 | -0.00068553 | 1.5598 | 1.5597 | 155.1386 | 317.0419
1.58 | 37.4588 | -0.00068559 | 1.5798 | 1.5797 | 155.1686 | 314.2382
1.6 | 37.7178 | -0.00068565 | 1.5998 | 1.5997 | 155.1986 | 311.4731
1.62 | 37.9768 | -0.00068571 | 1.6198 | 1.6197 | 155.2286 | 308.7457
1.64 | 38.2358 | -0.00068577 | 1.6398 | 1.6397 | 155.2586 | 306.0553
1.66 | 38.4949 | -0.00068583 | 1.6598 | 1.6597 | 155.2886 | 303.401
1.68 | 38.7539 | -0.00068588 | 1.6798 | 1.6797 | 155.3186 | 300.7822
1.7 | 39.0129 | -0.00068595 | 1.6998 | 1.6997 | 155.3486 | 298.1982
1.72 | 39.2719 | -0.00068601 | 1.7198 | 1.7197 | 155.3786 | 295.6483
1.74 | 39.5309 | -0.00068607 | 1.7398 | 1.7397 | 155.4086 | 293.1318
1.76 | 39.7899 | -0.00068613 | 1.7598 | 1.7597 | 155.4386 | 290.6481
1.78 | 40.049 | -0.00068619 | 1.7798 | 1.7797 | 155.4687 | 288.1965
1.8 | 40.308 | -0.00068625 | 1.7998 | 1.7997 | 155.4987 | 285.7764
1.82 | 40.567 | -0.00068631 | 1.8198 | 1.8197 | 155.5287 | 283.3872
1.84 | 40.826 | -0.00068637 | 1.8398 | 1.8397 | 155.5587 | 281.0283
1.86 | 41.085 | -0.00068643 | 1.8598 | 1.8597 | 155.5887 | 278.6992
1.88 | 41.3441 | -0.00068649 | 1.8798 | 1.8797 | 155.6187 | 276.3992
1.9 | 41.6031 | -0.00068655 | 1.8998 | 1.8997 | 155.6487 | 274.1279
1.92 | 41.8621 | -0.00068661 | 1.9198 | 1.9197 | 155.6787 | 271.8847
1.94 | 42.1211 | -0.00068667 | 1.9398 | 1.9397 | 155.7087 | 269.6691
1.96 | 42.3801 | -0.00068673 | 1.9598 | 1.9597 | 155.7387 | 267.4805
1.98 | 42.6391 | -0.00068679 | 1.9798 | 1.9797 | 155.7687 | 265.3186
2 | 42.8982 | -0.00068685 | 1.9998 | 1.9997 | 155.7987 | 263.1827
2.02 | 43.1572 | -0.00068691 | 2.0198 | 2.0197 | 155.8287 | 261.0725
2.04 | 43.4162 | -0.00068697 | 2.0398 | 2.0397 | 155.8587 | 258.9875
2.06 | 43.6752 | -0.00068703 | 2.0598 | 2.0597 | 155.8887 | 256.9272
2.08 | 43.9342 | -0.00068709 | 2.0798 | 2.0797 | 155.9187 | 254.8912
2.1 | 44.1933 | -0.00068715 | 2.0998 | 2.0997 | 155.9488 | 252.8791
2.12 | 44.4523 | -0.00068721 | 2.1198 | 2.1197 | 155.9788 | 250.8904
2.14 | 44.7113 | -0.00068727 | 2.1398 | 2.1397 | 156.0088 | 248.9248
2.16 | 44.9703 | -0.00068733 | 2.1598 | 2.1597 | 156.0388 | 246.9818
2.18 | 45.2293 | -0.00068739 | 2.1798 | 2.1797 | 156.0688 | 245.061
2.2 | 48.753 | -3.2666 | 2.1997 | 2.1997 | 156.0988 | 220.1828
2.22 | 54.726 | -8.9826 | 2.2197 | 2.2196 | 156.1288 | 185.2919
2.24 | 60.951 | -14.9508 | 2.2397 | 2.2396 | 156.1588 | 156.2038
2.26 | 67.2938 | -21.0368 | 2.2596 | 2.2595 | 156.1888 | 132.1
2.28 | 73.7087 | -27.1949 | 2.2796 | 2.2795 | 156.2188 | 111.9409
2.3 | 80.1737 | -33.4031 | 2.2995 | 2.2995 | 156.2488 | 94.888
2.32 | 86.676 | -39.6488 | 2.3195 | 2.3194 | 156.2788 | 80.3023
2.34 | 93.189 | -45.905 | 2.3395 | 2.3394 | 156.3088 | 67.7332
2.36 | 99.725 | -52.1843 | 2.3594 | 2.3594 | 156.3388 | 56.7699
2.38 | 106.2807 | -58.4833 | 2.3794 | 2.3793 | 156.3688 | 47.1282
2.4 | 112.8529 | -64.7989 | 2.3994 | 2.3993 | 156.3988 | 38.5864
2.42 | 119.4395 | -71.1287 | 2.4193 | 2.4192 | 156.4289 | 30.9691
2.44 | 122.2651 | -73.6974 | 2.4393 | 2.4392 | 156.4589 | 27.967
2.46 | 123.1279 | -74.3033 | 2.4593 | 2.4592 | 156.4889 | 27.0945
2.48 | 123.9908 | -74.9092 | 2.4793 | 2.4792 | 156.5189 | 26.2342
2.5 | 124.8537 | -75.5151 | 2.4993 | 2.4992 | 156.5489 | 25.3858
2.52 | 125.6862 | -76.121 | 2.5193 | 2.5192 | 156.5789 | 24.5792
2.54 | 126.5187 | -76.7269 | 2.5393 | 2.5392 | 156.6089 | 23.7832
2.56 | 127.3512 | -77.3328 | 2.5593 | 2.5592 | 156.6389 | 22.9976
2.58 | 128.1837 | -77.9387 | 2.5793 | 2.5792 | 156.6689 | 22.2222
2.6 | 129.0162 | -78.5446 | 2.5993 | 2.5992 | 156.6989 | 21.4568
2.62 | 129.8486 | -79.1505 | 2.6193 | 2.6192 | 156.7289 | 20.7012
2.64 | 130.6811 | -79.7564 | 2.6393 | 2.6392 | 156.7589 | 19.9553
2.66 | 131.5136 | -80.3623 | 2.6592 | 2.6592 | 156.7889 | 19.2188
2.68 | 132.3461 | -80.9682 | 2.6792 | 2.6792 | 156.8189 | 18.4915
2.7 | 133.1786 | -81.5741 | 2.6992 | 2.6992 | 156.8489 | 17.7734
2.72 | 133.9968 | -82.18 | 2.7192 | 2.7191 | 156.8789 | 17.0766
2.74 | 134.8145 | -82.7859 | 2.7392 | 2.7391 | 156.909 | 16.3888
2.76 | 135.6322 | -83.3918 | 2.7592 | 2.7591 | 156.939 | 15.7092
2.78 | 136.4499 | -83.9977 | 2.7792 | 2.7791 | 156.969 | 15.0378
2.8 | 137.2676 | -84.6036 | 2.7992 | 2.7991 | 156.999 | 14.3744
2.82 | 138.0852 | -85.2095 | 2.8192 | 2.8191 | 157.029 | 13.7189
2.84 | 138.9029 | -85.8154 | 2.8392 | 2.8391 | 157.059 | 13.071
2.86 | 139.7206 | -86.4213 | 2.8592 | 2.8591 | 157.089 | 12.4308
2.88 | 140.5383 | -87.0272 | 2.8792 | 2.8791 | 157.119 | 11.798
2.9 | 141.356 | -87.6331 | 2.8992 | 2.8991 | 157.149 | 11.1725
2.92 | 142.1736 | -88.239 | 2.9192 | 2.9191 | 157.179 | 10.5542
2.94 | 142.9913 | -88.8449 | 2.9392 | 2.9391 | 157.209 | 9.943
2.96 | 143.809 | -89.4508 | 2.9592 | 2.9591 | 157.239 | 9.3388
2.98 | 144.6267 | -90.0567 | 2.9792 | 2.9791 | 157.269 | 8.7414
3 | 145.4444 | -90.6626 | 2.9992 | 2.9991 | 157.299 | 8.1507
3.02 | 146.2621 | -91.2686 | 3.0192 | 3.0191 | 157.329 | 7.5666
3.04 | 147.0797 | -91.8745 | 3.0392 | 3.0391 | 157.359 | 6.9889
3.06 | 147.8974 | -92.4804 | 3.0592 | 3.0591 | 157.3891 | 6.4177
3.08 | 148.7151 | -93.0863 | 3.0791 | 3.0791 | 157.4191 | 5.8528
3.1 | 149.5328 | -93.6922 | 3.0991 | 3.099 | 157.4491 | 5.294
3.12 | 150.3505 | -94.2981 | 3.1191 | 3.119 | 157.4791 | 4.7413
3.14 | 151.1681 | -94.904 | 3.1391 | 3.139 | 157.5091 | 4.1946
3.16 | 151.9858 | -95.5099 | 3.1591 | 3.159 | 157.5391 | 3.6538
3.18 | 152.8035 | -96.1158 | 3.1791 | 3.179 | 157.5691 | 3.1188
3.2 | 153.6212 | -96.7217 | 3.1991 | 3.199 | 157.5991 | 2.5894
3.22 | 154.4389 | -97.3276 | 3.2191 | 3.219 | 157.6291 | 2.0657
3.24 | 155.2565 | -97.9335 | 3.2391 | 3.239 | 157.6591 | 1.5475
3.26 | 156.0742 | -98.5394 | 3.2591 | 3.259 | 157.6891 | 1.0347
3.28 | 156.8919 | -99.1453 | 3.2791 | 3.279 | 157.7191 | 0.52726
3.3 | 157.7096 | -99.7512 | 3.2991 | 3.299 | 157.7491 | 0.02508
3.32 | 157.7791 | -99.7816 | 3.3191 | 3.3 | 157.7791 | 0
3.34 | 157.8091 | -99.7816 | 3.3391 | 3.3 | 157.8091 | 0
3.36 | 157.8392 | -99.7816 | 3.3591 | 3.3 | 157.8391 | 0
3.38 | 157.8692 | -99.7816 | 3.3791 | 3.3 | 157.8692 | -1e-05
3.4 | 157.8992 | -99.7816 | 3.3991 | 3.3 | 157.8992 | 0
3.42 | 157.9292 | -99.7816 | 3.4191 | 3.3 | 157.9292 | 0
3.44 | 157.9592 | -99.7816 | 3.4391 | 3.3 | 157.9592 | 0
3.46 | 157.9892 | -99.7816 | 3.4591 | 3.3 | 157.9892 | 0
3.48 | 158.0192 | -99.7816 | 3.4791 | 3.3 | 158.0192 | 0
3.5 | 158.0492 | -99.7816 | 3.4991 | 3.3 | 158.0492 | 0
3.52 | 158.0792 | -99.7816 | 3.5191 | 3.3 | 158.0792 | -1e-05
3.54 | 158.1092 | -99.7816 | 3.5391 | 3.3 | 158.1092 | 0
3.56 | 158.1392 | -99.7816 | 3.5591 | 3.3 | 158.1392 | 0
3.58 | 158.1692 | -99.7816 | 3.5791 | 3.3 | 158.1692 | 0
3.6 | 158.1992 | -99.7816 | 3.5991 | 3.3 | 158.1992 | 0
3.62 | 158.2292 | -99.7816 | 3.6191 | 3.3 | 158.2292 | -1e-05
3.64 | 158.2592 | -99.7816 | 3.6391 | 3.3 | 158.2592 | 0
3.66 | 158.2892 | -99.7816 | 3.6591 | 3.3 | 158.2892 | 0
3.68 | 158.3193 | -99.7816 | 3.6791 | 3.3 | 158.3192 | 0
3.7 | 158.3493 | -99.7816 | 3.6991 | 3.3 | 158.3493 | -1e-05
3.72 | 158.3793 | -99.7816 | 3.7191 | 3.3 | 158.3793 | 1e-05
3.74 | 158.4092 | -99.7816 | 3.7391 | 3.3 | 158.4093 | 2e-05
3.76 | 158.4393 | -99.7816 | 3.7591 | 3.3 | 158.4393 | 1e-05
3.78 | 158.4693 | -99.7816 | 3.7791 | 3.3 | 158.4693 | 0
3.8 | 158.4993 | -99.7816 | 3.7991 | 3.3 | 158.4993 | -1e-05
3.82 | 158.5293 | -99.7816 | 3.8191 | 3.3 | 158.5293 | 0
3.84 | 158.5593 | -99.7816 | 3.8391 | 3.3 | 158.5593 | -1e-05
3.86 | 158.5893 | -99.7816 | 3.8591 | 3.3 | 158.5893 | 1e-05
3.88 | 158.6193 | -99.7816 | 3.8791 | 3.3 | 158.6193 | 0
3.9 | 158.6493 | -99.7816 | 3.8991 | 3.3 | 158.6493 | 0
3.92 | 158.6793 | -99.7816 | 3.9191 | 3.3 | 158.6793 | -1e-05
3.94 | 158.7093 | -99.7816 | 3.9391 | 3.3 | 158.7093 | 0
3.96 | 158.7394 | -99.7816 | 3.9591 | 3.3 | 158.7393 | -1e-05
3.98 | 158.7694 | -99.7816 | 3.9791 | 3.3 | 158.7693 | -1e-05
4 | 158.7993 | -99.7816 | 3.9991 | 3.3 | 158.7993 | 1e-05
4.02 | 158.8293 | -99.7816 | 4.0191 | 3.3 | 158.8294 | 1e-05
4.04 | 158.8594 | -99.7816 | 4.0391 | 3.3 | 158.8594 | 0
4.06 | 158.8894 | -99.7816 | 4.0591 | 3.3 | 158.8894 | -1e-05
4.08 | 158.9194 | -99.7816 | 4.0791 | 3.3 | 158.9194 | 0
4.1 | 158.9494 | -99.7816 | 4.0991 | 3.3 | 158.9494 | 1e-05
4.12 | 158.9794 | -99.7816 | 4.1191 | 3.3 | 158.9794 | 1e-05
4.14 | 159.0094 | -99.7816 | 4.1391 | 3.3 | 159.0094 | -1e-05
4.16 | 159.0394 | -99.7816 | 4.1591 | 3.3 | 159.0394 | 0
4.18 | 159.0694 | -99.7816 | 4.1791 | 3.3 | 159.0694 | 1e-05
4.2 | 159.0994 | -99.7816 | 4.1991 | 3.3 | 159.0994 | 1e-05
4.22 | 159.1294 | -99.7816 | 4.2191 | 3.3 | 159.1294 | -1e-05
4.24 | 159.1594 | -99.7816 | 4.2391 | 3.3 | 159.1594 | 0
4.26 | 159.1894 | -99.7816 | 4.2591 | 3.3 | 159.1894 | 0
4.28 | 159.2194 | -99.7816 | 4.2791 | 3.3 | 159.2194 | 0
4.3 | 159.2494 | -99.7816 | 4.2991 | 3.3 | 159.2494 | 1e-05
4.32 | 159.2794 | -99.7816 | 4.3191 | 3.3 | 159.2794 | 0
4.34 | 159.3095 | -99.7816 | 4.3391 | 3.3 | 159.3095 | 0
4.36 | 159.3395 | -99.7816 | 4.3591 | 3.3 | 159.3395 | 0
4.38 | 159.3695 | -99.7816 | 4.3791 | 3.3 | 159.3695 | 1e-05
4.4 | 159.3995 | -99.7816 | 4.3991 | 3.3 | 159.3995 | 0
4.42 | 159.4295 | -99.7816 | 4.4191 | 3.3 | 159.4295 | 0
4.44 | 159.4595 | -99.7816 | 4.4391 | 3.3 | 159.4595 | 0
4.46 | 159.4895 | -99.7816 | 4.4591 | 3.3 | 159.4895 | 0
4.48 | 159.5195 | -99.7816 | 4.4791 | 3.3 | 159.5195 | 1e-05
4.5 | 159.5495 | -99.7816 | 4.4991 | 3.3 | 159.5495 | 0
4.52 | 159.5795 | -99.7816 | 4.5191 | 3.3 | 159.5795 | -1e-05
4.54 | 159.6095 | -99.7816 | 4.5391 | 3.3 | 159.6095 | 2e-05
4.56 | 159.6395 | -99.7816 | 4.5591 | 3.3 | 159.6395 | 0
4.58 | 159.6695 | -99.7816 | 4.5791 | 3.3 | 159.6695 | 1e-05
4.6 | 159.6995 | -99.7816 | 4.5991 | 3.3 | 159.6995 | 0
4.62 | 159.7295 | -99.7816 | 4.6191 | 3.3 | 159.7295 | 0
4.64 | 159.7596 | -99.7816 | 4.6391 | 3.3 | 159.7595 | -1e-05
4.66 | 159.7896 | -99.7816 | 4.6591 | 3.3 | 159.7896 | 0
4.68 | 159.8196 | -99.7816 | 4.6791 | 3.3 | 159.8196 | 0
4.7 | 159.8496 | -99.7816 | 4.6991 | 3.3 | 159.8496 | 0
4.72 | 159.8796 | -99.7816 | 4.7191 | 3.3 | 159.8796 | -1e-05
4.74 | 159.9096 | -99.7816 | 4.7391 | 3.3 | 159.9096 | 1e-05
4.76 | 159.9396 | -99.7816 | 4.7591 | 3.3 | 159.9396 | 0
4.78 | 159.9696 | -99.7816 | 4.7791 | 3.3 | 159.9696 | 1e-05
4.8 | 159.9996 | -99.7816 | 4.7991 | 3.3 | 159.9996 | 0
4.82 | 160.0296 | -99.7816 | 4.8191 | 3.3 | 160.0296 | 0
4.84 | 160.0596 | -99.7816 | 4.8391 | 3.3 | 160.0596 | 0
4.86 | 160.0896 | -99.7816 | 4.8591 | 3.3 | 160.0896 | 0
4.88 | 160.1196 | -99.7816 | 4.8791 | 3.3 | 160.1196 | 0
4.9 | 160.1496 | -99.7816 | 4.8991 | 3.3 | 160.1496 | 0
4.92 | 160.1796 | -99.7816 | 4.9191 | 3.3 | 160.1796 | 0
4.94 | 160.2096 | -99.7816 | 4.9391 | 3.3 | 160.2096 | 0
4.96 | 160.2396 | -99.7816 | 4.9591 | 3.3 | 160.2396 | 1e-05
4.98 | 160.2697 | -99.7816 | 4.9791 | 3.3 | 160.2697 | 0
5 | 160.2997 | -99.7816 | 4.9991 | 3.3 | 160.2997 | -2e-05
5.02 | 160.3297 | -99.7816 | 5.0191 | 3.3 | 160.3297 | -1e-05
5.04 | 160.3597 | -99.7816 | 5.0391 | 3.3 | 160.3597 | 0
5.06 | 160.3897 | -99.7816 | 5.0591 | 3.3 | 160.3897 | 0
5.08 | 160.4197 | -99.7816 | 5.0791 | 3.3 | 160.4197 | 0
5.1 | 160.4497 | -99.7816 | 5.0991 | 3.3 | 160.4497 | -2e-05
5.12 | 160.4797 | -99.7816 | 5.1191 | 3.3 | 160.4797 | 0
5.14 | 160.5097 | -99.7816 | 5.1391 | 3.3 | 160.5097 | 0
5.16 | 160.5397 | -99.7816 | 5.1591 | 3.3 | 160.5397 | 0
5.18 | 160.5697 | -99.7816 | 5.1791 | 3.3 | 160.5697 | -1e-05
5.2 | 160.5997 | -99.7816 | 5.1991 | 3.3 | 160.5997 | 1e-05
5.22 | 160.6297 | -99.7816 | 5.2191 | 3.3 | 160.6297 | 0
5.24 | 160.6597 | -99.7816 | 5.2391 | 3.3 | 160.6597 | -1e-05
5.26 | 160.6897 | -99.7816 | 5.2591 | 3.3 | 160.6897 | 0
5.28 | 160.7198 | -99.7816 | 5.2791 | 3.3 | 160.7197 | -1e-05
5.3 | 160.7498 | -99.7816 | 5.2991 | 3.3 | 160.7498 | -1e-05
5.32 | 160.7798 | -99.7816 | 5.3191 | 3.3 | 160.7798 | -2e-05
5.34 | 160.8098 | -99.7816 | 5.3391 | 3.3 | 160.8098 | -1e-05
5.36 | 160.8398 | -99.7816 | 5.3591 | 3.3 | 160.8398 | 1e-05
5.38 | 160.8698 | -99.7816 | 5.3791 | 3.3 | 160.8698 | 0
5.4 | 160.8998 | -99.7816 | 5.3991 | 3.3 | 160.8998 | 1e-05
5.42 | 160.9298 | -99.7816 | 5.4191 | 3.3 | 160.9298 | 0
5.44 | 160.9598 | -99.7816 | 5.4391 | 3.3 | 160.9598 | 0
5.46 | 160.9898 | -99.7816 | 5.4591 | 3.3 | 160.9898 | 0
5.48 | 161.0198 | -99.7816 | 5.4791 | 3.3 | 161.0198 | -1e-05
5.5 | 161.0498 | -99.7816 | 5.4991 | 3.3 | 161.0498 | 2e-05
5.52 | 161.0798 | -99.7816 | 5.5191 | 3.3 | 161.0798 | 0
5.54 | 161.1098 | -99.7816 | 5.5391 | 3.3 | 161.1098 | 0
5.56 | 161.1399 | -99.7816 | 5.5591 | 3.3 | 161.1398 | -1e-05
5.58 | 161.1698 | -99.7816 | 5.5791 | 3.3 | 161.1698 | 1e-05
5.6 | 161.1998 | -99.7816 | 5.5991 | 3.3 | 161.1998 | 0
5.62 | 161.2299 | -99.7816 | 5.6191 | 3.3 | 161.2299 | 0
5.64 | 161.2599 | -99.7816 | 5.6391 | 3.3 | 161.2599 | 0
5.66 | 161.2899 | -99.7816 | 5.6591 | 3.3 | 161.2899 | -1e-05
5.68 | 161.3199 | -99.7816 | 5.6791 | 3.3 | 161.3199 | 0
5.7 | 161.3499 | -99.7816 | 5.6991 | 3.3 | 161.3499 | 0
5.72 | 161.3799 | -99.7816 | 5.7191 | 3.3 | 161.3799 | 0
5.74 | 161.4099 | -99.7816 | 5.7391 | 3.3 | 161.4099 | 1e-05
5.76 | 161.4399 | -99.7816 | 5.7591 | 3.3 | 161.4399 | -2e-05
5.78 | 161.4699 | -99.7816 | 5.7791 | 3.3 | 161.4699 | -1e-05
5.8 | 161.4999 | -99.7816 | 5.7991 | 3.3 | 161.4999 | 0
5.82 | 161.5299 | -99.7816 | 5.8191 | 3.3 | 161.5299 | 0
5.84 | 161.5599 | -99.7816 | 5.8391 | 3.3 | 161.5599 | -1e-05
5.86 | 161.5899 | -99.7816 | 5.8591 | 3.3 | 161.5899 | 0
5.88 | 161.6199 | -99.7816 | 5.8791 | 3.3 | 161.6199 | 0
5.9 | 161.6499 | -99.7816 | 5.8991 | 3.3 | 161.6499 | 0
5.92 | 161.6799 | -99.7816 | 5.9191 | 3.3 | 161.6799 | 0
5.94 | 161.71 | -99.7816 | 5.9391 | 3.3 | 161.71 | 0
5.96 | 161.74 | -99.7816 | 5.9591 | 3.3 | 161.74 | -1e-05
5.98 | 161.77 | -99.7816 | 5.9791 | 3.3 | 161.77 | 0
6 | 161.8 | -99.7816 | 5.9991 | 3.3 | 161.8 | 1e-05
6.02 | 161.83 | -99.7816 | 6.0191 | 3.3 | 161.83 | 0
6.04 | 161.86 | -99.7816 | 6.0391 | 3.3 | 161.86 | 0
6.06 | 161.89 | -99.7816 | 6.0591 | 3.3 | 161.89 | 0
6.08 | 161.92 | -99.7816 | 6.0791 | 3.3 | 161.92 | 1e-05
6.1 | 161.95 | -99.7816 | 6.0991 | 3.3 | 161.95 | 1e-05
6.12 | 161.98 | -99.7816 | 6.1191 | 3.3 | 161.98 | -1e-05
6.14 | 162.01 | -99.7816 | 6.1391 | 3.3 | 162.01 | -1e-05
6.16 | 162.04 | -99.7816 | 6.1591 | 3.3 | 162.04 | -2e-05
6.18 | 162.07 | -99.7816 | 6.1791 | 3.3 | 162.07 | 1e-05
6.2 | 162.1 | -99.7816 | 6.1991 | 3.3 | 162.1 | 0
6.22 | 162.13 | -99.7816 | 6.2191 | 3.3 | 162.13 | 0
6.24 | 162.16 | -99.7816 | 6.2391 | 3.3 | 162.16 | 0
6.26 | 162.1901 | -99.7816 | 6.2591 | 3.3 | 162.1901 | 0
6.28 | 162.22 | -99.7816 | 6.2791 | 3.3 | 162.2201 | 1e-05
6.3 | 162.2501 | -99.7816 | 6.2991 | 3.3 | 162.2501 | 1e-05
6.32 | 162.2801 | -99.7816 | 6.3191 | 3.3 | 162.2801 | 0
6.34 | 162.3101 | -99.7816 | 6.3391 | 3.3 | 162.3101 | 0
6.36 | 162.3401 | -99.7816 | 6.3591 | 3.3 | 162.3401 | -1e-05
6.38 | 162.3701 | -99.7816 | 6.3791 | 3.3 | 162.3701 | 1e-05
6.4 | 162.4001 | -99.7816 | 6.3991 | 3.3 | 162.4001 | 1e-05
6.42 | 162.4301 | -99.7816 | 6.4191 | 3.3 | 162.4301 | -1e-05
6.44 | 162.4601 | -99.7816 | 6.4391 | 3.3 | 162.4601 | 0
6.46 | 162.4901 | -99.7816 | 6.4591 | 3.3 | 162.4901 | 0
6.48 | 162.5201 | -99.7816 | 6.4791 | 3.3 | 162.5201 | 0
6.5 | 162.5501 | -99.7816 | 6.4991 | 3.3 | 162.5501 | 0
6.52 | 162.5801 | -99.7816 | 6.5191 | 3.3 | 162.5801 | 0
6.54 | 162.6101 | -99.7816 | 6.5391 | 3.3 | 162.6101 | 0
6.56 | 162.6401 | -99.7816 | 6.5591 | 3.3 | 162.6401 | 0
6.58 | 162.6702 | -99.7816 | 6.5791 | 3.3 | 162.6702 | 0
6.6 | 162.7002 | -99.7816 | 6.5991 | 3.3 | 162.7002 | -1e-05
6.62 | 162.7302 | -99.7816 | 6.6191 | 3.3 | 162.7302 | 0
6.64 | 162.7602 | -99.7816 | 6.6391 | 3.3 | 162.7602 | 0
6.66 | 162.7902 | -99.7816 | 6.6591 | 3.3 | 162.7902 | 0
6.68 | 162.8202 | -99.7816 | 6.6791 | 3.3 | 162.8202 | 0
6.7 | 162.8502 | -99.7816 | 6.6991 | 3.3 | 162.8502 | 1e-05
6.72 | 162.8802 | -99.7816 | 6.7191 | 3.3 | 162.8802 | 0
6.74 | 162.9102 | -99.7816 | 6.7391 | 3.3 | 162.9102 | 0
6.76 | 162.9402 | -99.7816 | 6.7591 | 3.3 | 162.9402 | 1e-05
6.78 | 162.9702 | -99.7816 | 6.7791 | 3.3 | 162.9702 | 0
6.8 | 163.0002 | -99.7816 | 6.7991 | 3.3 | 163.0002 | 0
6.82 | 163.0302 | -99.7816 | 6.8191 | 3.3 | 163.0302 | 0
6.84 | 163.0602 | -99.7816 | 6.8391 | 3.3 | 163.0602 | 0
6.86 | 163.0902 | -99.7816 | 6.8591 | 3.3 | 163.0902 | 0
6.88 | 163.1203 | -99.7816 | 6.8791 | 3.3 | 163.1202 | -1e-05
6.9 | 163.1503 | -99.7816 | 6.8991 | 3.3 | 163.1503 | -1e-05
6.92 | 163.1803 | -99.7816 | 6.9191 | 3.3 | 163.1803 | -1e-05
6.94 | 163.2103 | -99.7816 | 6.9391 | 3.3 | 163.2103 | -1e-05
6.96 | 163.2403 | -99.7816 | 6.9591 | 3.3 | 163.2403 | 0
6.98 | 163.2703 | -99.7816 | 6.9791 | 3.3 | 163.2703 | -1e-05
7 | 163.3003 | -99.7816 | 6.9991 | 3.3 | 163.3003 | 0
7.02 | 163.3303 | -99.7816 | 7.0191 | 3.3 | 163.3303 | 1e-05
7.04 | 163.3603 | -99.7816 | 7.0391 | 3.3 | 163.3603 | 0
7.06 | 163.3903 | -99.7816 | 7.0591 | 3.3 | 163.3903 | 1e-05
7.08 | 163.4203 | -99.7816 | 7.0791 | 3.3 | 163.4203 | -1e-05
7.1 | 163.4503 | -99.7816 | 7.0991 | 3.3 | 163.4503 | 0
7.12 | 163.4803 | -99.7816 | 7.1191 | 3.3 | 163.4803 | -1e-05
7.14 | 163.5103 | -99.7816 | 7.1391 | 3.3 | 163.5103 | 1e-05
7.16 | 163.5403 | -99.7816 | 7.1591 | 3.3 | 163.5403 | 1e-05
7.18 | 163.5703 | -99.7816 | 7.1791 | 3.3 | 163.5703 | 1e-05
7.2 | 163.6003 | -99.7816 | 7.1991 | 3.3 | 163.6003 | 0
7.22 | 163.6304 | -99.7816 | 7.2191 | 3.3 | 163.6304 | 0
7.24 | 163.6604 | -99.7816 | 7.2391 | 3.3 | 163.6604 | -1e-05
7.26 | 163.6904 | -99.7816 | 7.2591 | 3.3 | 163.6904 | 0
7.28 | 163.7204 | -99.7816 | 7.2791 | 3.3 | 163.7204 | -1e-05
7.3 | 163.7504 | -99.7816 | 7.2991 | 3.3 | 163.7504 | -1e-05
7.32 | 163.7804 | -99.7816 | 7.3191 | 3.3 | 163.7804 | -1e-05
7.34 | 163.8104 | -99.7816 | 7.3391 | 3.3 | 163.8104 | 0
7.36 | 163.8404 | -99.7816 | 7.3591 | 3.3 | 163.8404 | -1e-05
7.38 | 163.8704 | -99.7816 | 7.3791 | 3.3 | 163.8704 | 0
7.4 | 163.9004 | -99.7816 | 7.3991 | 3.3 | 163.9004 | 0
7.42 | 163.9304 | -99.7816 | 7.4191 | 3.3 | 163.9304 | 0
7.44 | 163.9604 | -99.7816 | 7.4391 | 3.3 | 163.9604 | 1e-05
7.46 | 163.9904 | -99.7816 | 7.4591 | 3.3 | 163.9904 | -1e-05
7.48 | 164.0204 | -99.7816 | 7.4791 | 3.3 | 164.0204 | 0
7.5 | 164.0504 | -99.7816 | 7.4991 | 3.3 | 164.0504 | -1e-05
7.52 | 164.0804 | -99.7816 | 7.5191 | 3.3 | 164.0804 | 0
7.54 | 164.1104 | -99.7816 | 7.5391 | 3.3 | 164.1105 | 0
7.56 | 164.1405 | -99.7816 | 7.5591 | 3.3 | 164.1405 | -1e-05
7.58 | 164.1705 | -99.7816 | 7.5791 | 3.3 | 164.1705 | 0
7.6 | 164.2005 | -99.7816 | 7.5991 | 3.3 | 164.2005 | 0
7.62 | 164.2305 | -99.7816 | 7.6191 | 3.3 | 164.2305 | 0
7.64 | 164.2605 | -99.7816 | 7.6391 | 3.3 | 164.2605 | -1e-05
7.66 | 164.2905 | -99.7816 | 7.6591 | 3.3 | 164.2905 | 1e-05
7.68 | 164.3205 | -99.7816 | 7.6791 | 3.3 | 164.3205 | 0
7.7 | 164.3505 | -99.7816 | 7.6991 | 3.3 | 164.3505 | 1e-05
7.72 | 164.3805 | -99.7816 | 7.7191 | 3.3 | 164.3805 | 1e-05
7.74 | 164.4105 | -99.7816 | 7.7391 | 3.3 | 164.4105 | -1e-05
7.76 | 164.4405 | -99.7816 | 7.7591 | 3.3 | 164.4405 | 0
7.78 | 164.4705 | -99.7816 | 7.7791 | 3.3 | 164.4705 | 0
7.8 | 164.5006 | -99.7816 | 7.7991 | 3.3 | 164.5005 | -1e-05
7.82 | 164.5306 | -99.7816 | 7.8191 | 3.3 | 164.5305 | -1e-05
7.84 | 164.5606 | -99.7816 | 7.8391 | 3.3 | 164.5605 | -1e-05
7.86 | 164.5906 | -99.7816 | 7.8591 | 3.3 | 164.5906 | -1e-05
7.88 | 164.6206 | -99.7816 | 7.8791 | 3.3 | 164.6206 | 0
7.9 | 164.6506 | -99.7816 | 7.8991 | 3.3 | 164.6506 | 0
7.92 | 164.6806 | -99.7816 | 7.9191 | 3.3 | 164.6806 | 0
7.94 | 164.7106 | -99.7816 | 7.9391 | 3.3 | 164.7106 | -1e-05
7.96 | 164.7406 | -99.7816 | 7.9591 | 3.3 | 164.7406 | 0
7.98 | 164.7706 | -99.7816 | 7.9791 | 3.3 | 164.7706 | 0
8 | 164.8006 | -99.7816 | 7.9991 | 3.3 | 164.8006 | -1e-05
8.02 | 164.8044 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00168
8.04 | 164.8044 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00167
8.06 | 164.8045 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00166
8.08 | 164.8045 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00165
8.1 | 164.8045 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00164
8.12 | 164.8045 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00164
8.14 | 164.8045 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00163
8.16 | 164.8045 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00161
8.18 | 164.8045 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00162
8.2 | 164.8046 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00161
8.22 | 164.8045 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00161
8.24 | 164.8046 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00159
8.26 | 164.8046 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00158
8.28 | 164.8046 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00158
8.3 | 164.8046 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00157
8.32 | 164.8046 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00157
8.34 | 164.8047 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00155
8.36 | 164.8046 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00155
8.38 | 164.8047 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00154
8.4 | 164.8047 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00153
8.42 | 164.8047 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00152
8.44 | 164.8047 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00152
8.46 | 164.8047 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00153
8.48 | 164.8047 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.0015
8.5 | 164.8047 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00149
8.52 | 164.8047 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.0015
8.54 | 164.8047 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.0015
8.56 | 164.8047 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00151
8.58 | 164.8048 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00147
8.6 | 164.8048 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00148
8.62 | 164.8048 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00147
8.64 | 164.8048 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00146
8.66 | 164.8048 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00145
8.68 | 164.8048 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00144
8.7 | 164.8048 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00144
8.72 | 164.8048 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00143
8.74 | 164.8049 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00142
8.76 | 164.8049 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00141
8.78 | 164.8049 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00141
8.8 | 164.8049 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.0014
8.82 | 164.8049 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00139
8.84 | 164.8049 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00139
8.86 | 164.8049 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00138
8.88 | 164.8049 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00137
8.9 | 164.805 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00136
8.92 | 164.805 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00135
8.94 | 164.805 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00135
8.96 | 164.805 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00134
8.98 | 164.805 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00133
9 | 164.805 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00132
9.02 | 164.805 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00132
9.04 | 164.805 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00131
9.06 | 164.8051 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.0013
9.08 | 164.8051 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00129
9.1 | 164.8051 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00128
9.12 | 164.8051 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00128
9.14 | 164.8051 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00127
9.16 | 164.8051 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00126
9.18 | 164.8051 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00125
9.2 | 164.8051 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00125
9.22 | 164.8052 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00124
9.24 | 164.8052 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00123
9.26 | 164.8052 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00123
9.28 | 164.8052 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00122
9.3 | 164.8052 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00121
9.32 | 164.8052 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.0012
9.34 | 164.8052 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00119
9.36 | 164.8052 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00119
9.38 | 164.8053 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00118
9.4 | 164.8053 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00117
9.42 | 164.8053 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00116
9.44 | 164.8053 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00116
9.46 | 164.8053 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00115
9.48 | 164.8053 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00114
9.5 | 164.8053 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00114
9.52 | 164.8053 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00113
9.54 | 164.8054 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00112
9.56 | 164.8054 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00111
9.58 | 164.8054 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.0011
9.6 | 164.8054 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.0011
9.62 | 164.8054 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00109
9.64 | 164.8054 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00108
9.66 | 164.8054 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00107
9.68 | 164.8054 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00107
9.7 | 164.8055 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00106
9.72 | 164.8055 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00105
9.74 | 164.8055 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00104
9.76 | 164.8055 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00103
9.78 | 164.8055 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00103
9.8 | 164.8055 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00102
9.82 | 164.8055 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00101
9.84 | 164.8055 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.001
9.86 | 164.8056 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.001
9.88 | 164.8056 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00099
9.9 | 164.8056 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00098
9.92 | 164.8056 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00098
9.94 | 164.8056 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00097
9.96 | 164.8056 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00096
9.98 | 164.8056 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00095
10 | 164.8056 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00094
10.02 | 164.8057 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00094
10.04 | 164.8057 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00093
10.06 | 164.8057 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00092
10.08 | 164.8057 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00091
10.1 | 164.8057 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00091
10.12 | 164.8057 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.0009
10.14 | 164.8057 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00089
10.16 | 164.8057 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00088
10.18 | 164.8058 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00087
10.2 | 164.8058 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00087
10.22 | 164.8058 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00086
10.24 | 164.8058 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00085
10.26 | 164.8058 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00084
10.28 | 164.8058 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00084
10.3 | 164.8058 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00083
10.32 | 164.8058 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00082
10.34 | 164.8059 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00082
10.36 | 164.8059 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00081
10.38 | 164.8059 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.0008
10.4 | 164.8059 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00079
10.42 | 164.8059 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00078
10.44 | 164.8059 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00078
10.46 | 164.8059 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00077
10.48 | 164.8059 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00076
10.5 | 164.806 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00075
10.52 | 164.806 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00075
10.54 | 164.806 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00074
10.56 | 164.806 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00073
10.58 | 164.806 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00073
10.6 | 164.806 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00072
10.62 | 164.806 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00071
10.64 | 164.806 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.0007
10.66 | 164.8061 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00069
10.68 | 164.8061 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00068
10.7 | 164.8061 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00068
10.72 | 164.8061 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00067
10.74 | 164.8061 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00066
10.76 | 164.8061 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00066
10.78 | 164.8061 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00065
10.8 | 164.8061 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00064
10.82 | 164.8062 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00063
10.84 | 164.8062 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00062
10.86 | 164.8062 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00062
10.88 | 164.8062 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00061
10.9 | 164.8062 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.0006
10.92 | 164.8062 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00059
10.94 | 164.8062 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00059
10.96 | 164.8062 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00058
10.98 | 164.8063 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00057
11 | 164.8063 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00057
11.02 | 164.8063 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00056
11.04 | 164.8063 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00055
11.06 | 164.8063 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00054
11.08 | 164.8063 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00053
11.1 | 164.8063 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00053
11.12 | 164.8063 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00052
11.14 | 164.8064 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00051
11.16 | 164.8064 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.0005
11.18 | 164.8064 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.0005
11.2 | 164.8064 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00049
11.22 | 164.8064 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00048
11.24 | 164.8064 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00047
11.26 | 164.8064 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00046
11.28 | 164.8064 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00046
11.3 | 164.8065 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00045
11.32 | 164.8065 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00044
11.34 | 164.8065 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00043
11.36 | 164.8065 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00043
11.38 | 164.8065 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00042
11.4 | 164.8065 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00041
11.42 | 164.8065 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00041
11.44 | 164.8065 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.0004
11.46 | 164.8066 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00039
11.48 | 164.8066 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00038
11.5 | 164.8066 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00037
11.52 | 164.8066 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00037
11.54 | 164.8066 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00036
11.56 | 164.8066 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00035
11.58 | 164.8066 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00034
11.6 | 164.8066 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00034
11.62 | 164.8067 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00033
11.64 | 164.8067 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00032
11.66 | 164.8067 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00031
11.68 | 164.8067 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.0003
11.7 | 164.8067 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.0003
11.72 | 164.8067 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00029
11.74 | 164.8067 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00028
11.76 | 164.8067 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00027
11.78 | 164.8068 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00027
11.8 | 164.8068 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00026
11.82 | 164.8068 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00025
11.84 | 164.8068 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00025
11.86 | 164.8068 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00024
11.88 | 164.8068 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00023
11.9 | 164.8068 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00022
11.92 | 164.8068 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00021
11.94 | 164.8069 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00021
11.96 | 164.8069 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.0002
11.98 | 164.8069 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00019
12 | 164.8069 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00018
12.02 | 164.8069 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00018
12.04 | 164.8069 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00017
12.06 | 164.8069 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00016
12.08 | 164.8069 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00016
12.1 | 164.807 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00015
12.12 | 164.807 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00014
12.14 | 164.807 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00013
12.16 | 164.807 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00012
12.18 | 164.807 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00012
12.2 | 164.807 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.00011
12.22 | 164.807 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0.0001
12.24 | 164.807 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 9e-05
12.26 | 164.8071 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 9e-05
12.28 | 164.8071 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 8e-05
12.3 | 164.8071 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 7e-05
12.32 | 164.8071 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 6e-05
12.34 | 164.8071 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 5e-05
12.36 | 164.8071 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 5e-05
12.38 | 164.8071 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 4e-05
12.4 | 164.8071 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 3e-05
12.42 | 164.8072 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 2e-05
12.44 | 164.8072 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 2e-05
12.46 | 164.8072 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 1e-05
12.48 | 164.8072 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0
12.5 | 164.8072 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | 0
12.52 | 164.8072 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -1e-05
12.54 | 164.8072 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -2e-05
12.56 | 164.8072 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -3e-05
12.58 | 164.8073 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -4e-05
12.6 | 164.8073 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -4e-05
12.62 | 164.8073 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -5e-05
12.64 | 164.8073 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -6e-05
12.66 | 164.8073 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -7e-05
12.68 | 164.8073 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -7e-05
12.7 | 164.8073 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -8e-05
12.72 | 164.8073 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -9e-05
12.74 | 164.8074 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.0001
12.76 | 164.8074 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00011
12.78 | 164.8074 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00011
12.8 | 164.8074 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00012
12.82 | 164.8074 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00013
12.84 | 164.8074 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00014
12.86 | 164.8074 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00014
12.88 | 164.8074 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00015
12.9 | 164.8075 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00016
12.92 | 164.8075 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00016
12.94 | 164.8075 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00017
12.96 | 164.8075 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00018
12.98 | 164.8075 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00019
13 | 164.8075 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.0002
13.02 | 164.8075 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.0002
13.04 | 164.8075 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00021
13.06 | 164.8076 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00022
13.08 | 164.8076 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00023
13.1 | 164.8076 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00023
13.12 | 164.8076 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00024
13.14 | 164.8076 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00025
13.16 | 164.8076 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00025
13.18 | 164.8076 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00026
13.2 | 164.8076 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00027
13.22 | 164.8077 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00028
13.24 | 164.8077 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00029
13.26 | 164.8077 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.0003
13.28 | 164.8077 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.0003
13.3 | 164.8077 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00031
13.32 | 164.8077 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00032
13.34 | 164.8077 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00032
13.36 | 164.8077 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00033
13.38 | 164.8078 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00034
13.4 | 164.8078 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00035
13.42 | 164.8078 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00036
13.44 | 164.8078 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00036
13.46 | 164.8078 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00037
13.48 | 164.8078 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00038
13.5 | 164.8078 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00039
13.52 | 164.8078 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00039
13.54 | 164.8079 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.0004
13.56 | 164.8079 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00041
13.58 | 164.8079 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00041
13.6 | 164.8079 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00042
13.62 | 164.8079 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00043
13.64 | 164.8079 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00044
13.66 | 164.8079 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00045
13.68 | 164.8079 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00045
13.7 | 164.808 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00046
13.72 | 164.808 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00047
13.74 | 164.808 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00048
13.76 | 164.808 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00048
13.78 | 164.808 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00049
13.8 | 164.808 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.0005
13.82 | 164.808 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00051
13.84 | 164.808 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00052
13.86 | 164.8081 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00052
13.88 | 164.8081 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00053
13.9 | 164.8081 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00054
13.92 | 164.8081 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00055
13.94 | 164.8081 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00055
13.96 | 164.8081 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00056
13.98 | 164.8081 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00057
14 | 164.8081 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00057
14.02 | 164.8082 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00058
14.04 | 164.8082 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00059
14.06 | 164.8082 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.0006
14.08 | 164.8082 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00061
14.1 | 164.8082 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00061
14.12 | 164.8082 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00062
14.14 | 164.8082 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00063
14.16 | 164.8082 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00064
14.18 | 164.8083 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00064
14.2 | 164.8083 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00065
14.22 | 164.8083 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00066
14.24 | 164.8083 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00067
14.26 | 164.8083 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00067
14.28 | 164.8083 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00068
14.3 | 164.8083 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00069
14.32 | 164.8083 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.0007
14.34 | 164.8084 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00071
14.36 | 164.8084 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00071
14.38 | 164.8084 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00072
14.4 | 164.8084 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00073
14.42 | 164.8084 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00073
14.44 | 164.8084 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00074
14.46 | 164.8084 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00075
14.48 | 164.8084 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00076
14.5 | 164.8085 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00077
14.52 | 164.8085 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00077
14.54 | 164.8085 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00078
14.56 | 164.8085 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00079
14.58 | 164.8085 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.0008
14.6 | 164.8085 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.0008
14.62 | 164.8085 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00081
14.64 | 164.8086 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00082
14.66 | 164.8086 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00082
14.68 | 164.8086 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00083
14.7 | 164.8086 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00084
14.72 | 164.8086 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00085
14.74 | 164.8086 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00086
14.76 | 164.8086 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00086
14.78 | 164.8086 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00087
14.8 | 164.8087 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00088
14.82 | 164.8087 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00089
14.84 | 164.8087 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00089
14.86 | 164.8087 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.0009
14.88 | 164.8087 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00091
14.9 | 164.8087 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00092
14.92 | 164.8087 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00093
14.94 | 164.8087 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00093
14.96 | 164.8087 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00094
14.98 | 164.8088 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00095
15 | 164.8088 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00096
15.02 | 164.8088 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00096
15.04 | 164.8088 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00097
15.06 | 164.8088 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00098
15.08 | 164.8088 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00098
15.1 | 164.8088 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00099
15.12 | 164.8089 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.001
15.14 | 164.8089 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00101
15.16 | 164.8089 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00102
15.18 | 164.8089 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00102
15.2 | 164.8089 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00103
15.22 | 164.8089 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00104
15.24 | 164.8089 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00105
15.26 | 164.8089 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00105
15.28 | 164.809 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00106
15.3 | 164.809 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00107
15.32 | 164.809 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00108
15.34 | 164.809 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00109
15.36 | 164.809 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00109
15.38 | 164.809 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.0011
15.4 | 164.809 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00111
15.42 | 164.809 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00112
15.44 | 164.809 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00112
15.46 | 164.8091 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00113
15.48 | 164.8091 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00114
15.5 | 164.8091 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00114
15.52 | 164.8091 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00115
15.54 | 164.8091 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00116
15.56 | 164.8091 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00117
15.58 | 164.8091 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00118
15.6 | 164.8092 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00118
15.62 | 164.8092 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00119
15.64 | 164.8092 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.0012
15.66 | 164.8092 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00121
15.68 | 164.8092 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00121
15.7 | 164.8092 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00122
15.72 | 164.8092 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00123
15.74 | 164.8092 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00124
15.76 | 164.8092 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00124
15.78 | 164.8093 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00125
15.8 | 164.8093 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00126
15.82 | 164.8093 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00127
15.84 | 164.8093 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00128
15.86 | 164.8093 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00128
15.88 | 164.8093 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00129
15.9 | 164.8093 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.0013
15.92 | 164.8094 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00131
15.94 | 164.8094 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00131
15.96 | 164.8094 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00132
15.98 | 164.8094 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00133
16 | 164.8095 | -99.7816 | 8.0016 | 3.3 | 164.8072 | -0.00137